## 型式评价
四川省市场监督管理局2020年1月计量器具型式批准发证信息
单位名称 | 生产地址 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 证书决定日期
四川旭信科技有限公司 | 成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中发展区第六期内 | 甲烷测定器 型号：甲烷一氧化碳测定器(CJT4/1000)甲烷氧气测定器(CJY4/25) 多参数气体测定器(CD4(A)) 测量范围：（0.00～4.00）%CH4显示位数：3 计量性能指标：（0.00≤x≤1.00）% CH4：±0.10% CH4 （1.00＜x≤3.00）% CH4：真值的±10% （3.00＜x≤4.00）% CH4：±0.30% CH4 型号：多参数气体测定器(CD4(X)) 便携式甲烷检测报警仪(JCB4(X) ) 测量范围：（0.00～4.00）%CH4 示值误差：（0.00≤x≤1.00）% CH4：±0.10% CH4 （1.00＜x≤3.00）% CH4：真值的±10% （3.00＜x≤4.00）% CH4：±0.30% CH4 | 曾小川 | 2019C020-51 | 2019-12-30
四川与同科技有限公司 | 成都崇州经济开发区崇阳大道258号2号 | IC卡有线远传水表： 型号规格 流量范围 准确度等级LXSM-15K Q3=2.5m3/h Q3/Q1=100/80 Q2/Q1=1.6 2级 LXSM-20K Q3=4.0m3/h Q3/Q1=100/80 Q2/Q1=1.6 2级 IC卡物联网远传水表： 型号规格 流量范围 准确度等级 LXSN-15K Q3=2.5m3/h Q3/Q1=100/80 Q2/Q1=1.6 2级 LXSN-20K Q3=4.0m3/h Q3/Q1=100/80 Q2/Q1=1.6 2级 | 刘丽 | 2020F001-51 | 2020-01-03
成都中科慧源科技有限公司 | 成都高新区西区大道199号D1栋2楼 | 物联网膜式燃气表： 型号规格：KG-IoT-J4(Q2-NB5) 流量范围：（0.04～6.0）m3/h 准确度等级：1.5级 | 伍觅觅 | 2020F002-51 | 2020-01-06
成都中科慧源科技有限公司 | 成都高新区西区大道199号D1栋2楼 | 物联网水表： 型号规格 流量范围 准确度等级 LXSN-15 Q3=2.5m3/h Q3/Q1=100/80 Q2/Q1=1.6 2级 LXSN-20 Q3=4.0m3/h Q3/Q1=100/80 Q2/Q1=1.6 2级 LXSN-25 Q3=4.0m3/h Q3/Q1=100/80 Q2/Q1=1.6 2级 | 伍觅觅 | 2020F003-51 | 2020-01-06
成都秦川物联网科技股份有限公司 | 成都市龙泉驿站经开区南四路931号 | 膜式燃气表：IC卡智能燃气表： 型号规格 流量范围 准确度等级 CG-L-G1.6(AL) （0.016～2.5）m3/h 1.5级 CG-L-G2.5(AL) （0.025～4.0）m3/h 1.5级 NB物联网智能燃气表： 型号规格 流量范围 准确度等级 NB-IoT-G1.6(AL) （0.016～2.5）m3/h 1.5级 NB-IoT-G2.5(AL) （0.025～4.0）m3/h 1.5级 | 邵泽华 | 2020F004-51 | 2020-01-20
成都声立德克技术有限公司 | 四川省成都高新区高朋东路8号 | 超声水表： 型 号 规 格 准确度等级 280W-SI DN20 2级 [DN20:Q3=4m3/h、R400] 280W-SD DN15-DN40 2级 [DN15:Q3=2.5m3/h、R400 DN20:Q3=4m3/h、R400 DN25:Q3=6.3m3/h、R400 DN32:Q3=10m3/h、R400 DN40:Q3=16m3/h、R400] 280W-CI1 DN50 2级 [DN50:Q3=63m3/h、R400] | SHEN CHANG | 2020F005-51 | 2020-01-20
成都昊图新创科技有限公司 | 中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区大道西段399号9栋15层5号 | 手持式激光测距仪： 器具型号：Q-30 H-30 示值误差：±（5.0+5×10-5D）mm(D为实测距离，单位为mm) 测量重复性：1.5mm 最小读数：1mm 测量范围：0.3m～30m 激光功率：＜1mw 准确度：2级 | 王源 | 2020L001-51 | 2020-01-13
Note on B2: 必填项。
Note on C2: 必填项
Note on D2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on E2: 自然人许可此项为空白
Note on G2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD

## 计量器具核准
2020年1月计量标准考核许可信息汇总表
单位名称 | 地址 | 类别 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 代码 | 发证日期 | 证书有效期
四川精正自动化仪表有限公司 | 成都市武侯区万寿桥路66号附6号四川精正自动化仪表有限公司 | 复查 | 二等铂电阻温度计标准装置（-40～300）℃二等 | 宋振华 | [2020]川量标企证字第0001号 | 04113803 | 2020-01-12 | 2024-01-11
四川精正自动化仪表有限公司 | 成都市武侯区万寿桥路66号附6号四川精正自动化仪表有限公司 | 复查 | 工作用廉金属热电偶检定装置（300～1100）℃一等 | 宋振华 | [2020]川量标企证字第0002号 | 04113250 | 2020-01-12 | 2024-01-11
四川精正自动化仪表有限公司 | 成都市武侯区万寿桥路66号附6号四川精正自动化仪表有限公司 | 复查 | 0.05级数字压力计标准装置（0～16）MPa（0～16）Mpa | 宋振华 | [2020]川量标企证字第0003号 | 12417603 | 2020-01-12 | 2024-01-11
四川精正自动化仪表有限公司 | 成都市武侯区万寿桥路66号附6号四川精正自动化仪表有限公司 | 复查 | 0.05级活塞式压力计标准装置 （-0.1～100）MPa0.05级 | 宋振华 | [2020]川量标企证字第0004号 | 12414155 | 2020-01-12 | 2024-01-11
四川精正自动化仪表有限公司 | 成都市武侯区万寿桥路66号附6号四川精正自动化仪表有限公司气体室 | 复查 | 一氧化碳检测报警器检定装置摩尔分数：(0～2000)×10-6Urel=1%， k=3 | 宋振华 | [2020]川量标企证字第0005号 | 46113118 | 2020-01-12 | 2024-01-11
四川精正自动化仪表有限公司 | 成都市武侯区万寿桥路66号附6号四川精正自动化仪表有限公司气体室 | 复查 | 氧分析仪和氧气检测报警器检定装置摩尔分数：(0～30)×10-2Urel=1%， k=3 | 刘恩海 | [2020]川量标企证字第0006号 | 46113115 | 2020-01-12 | 2024-01-11
四川精正自动化仪表有限公司 | 成都市武侯区万寿桥路66号附6号四川精正自动化仪表有限公司气体室 | 复查 | 硫化氢气体检测仪检定装置摩尔分数：(0～100)×10-6Urel=2%， k=3 | 常宏岗 | [2020]川量标企证字第0007号 | 46113104 | 2020-01-12 | 2024-01-11
四川精正自动化仪表有限公司 | 成都市武侯区万寿桥路66号附6号四川精正自动化仪表有限公司气体室 | 复查 | 可燃气体检测报警器检定装置(0～100)%LELUrel=1%， k=3 | 常宏岗 | [2020]川量标企证字第0008号 | 46113107 | 2020-01-12 | 2024-01-11
四川精正自动化仪表有限公司 | 成都市武侯区万寿桥路66号附6号四川精正自动化仪表有限公司气体室 | 复查 | 二氧化硫气体检测仪检定装置摩尔分数：(0～100)×10-6Urel=2%， k=3 | 常宏岗 | [2020]川量标企证字第0009号 | 46113103 | 2020-01-12 | 2024-01-11
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 直流电阻箱检定装置(10-2～107) ΩUrel: 1.2×10-5～6.2×10-4，k=2 | 邹军 | [2020]川量标企证字第0010号 | 15513600 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 多功能标准源校准装置DCV：10mV～1000V ACV：10mV～1000V（10Hz～1MHz） OHM：1Ω～1GΩ DCI：10μA～30A ACI：10μA～30A（10Hz～10kHz） DCV：（2.5×10-7～8.5×10-3）V，k=2 ACV：（1.1×10-5～1.5）V，k=2 OHM：（2.4×10-5～5.8×106）Ω，k=2 DCI：（5.1×10-10～2.2×10-2）A，k=2 ACI：（1.6×10-8～5.4×10-2）A，k=2 | 邹军 | [2020]川量标企证字第0011号 | 15119000 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 交直流电压、电流、功率表检定装置 DCV：10mV～1000V； ACV：10mV～1000V（50Hz～1kHz）；DCI：10μA～20A；ACI：10μA～20A（50Hz～1kHz）；OHM：10Ω～24MΩ； DCV：（5.7×10-5～3.4×10-1）V，k=2； ACV：（7.6×10-5～1.6）V，k=2； DCI：（2.0×10-5～1.7×10-2）A，k=2； ACI：（2.7×10-5～5.5×10-2）A，k=2； OHM：（3.3×10-2～5.1×104）Ω，k=2； | 邹军 | [2020]川量标企证字第0012号 | 15314500 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 绝缘电阻表检定装置电阻:(102～1011)Ω 端电压:（0～5000）V 电阻：0.2级～10级 端电压：1级 | 邹军 | [2020]川量标企证字第0013号 | 15611104 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 数字多用表检定装置DCV：10mV～1000V；ACV：10mV～1000V(10Hz～1MHz)； DCI：10μA～30A；ACI：20μA～30A(10Hz～10kHz）；OHM：0.1Ω～1000MΩ DCV：(1.5×10-6~ 8.3×10-3)V，k=2； ACV：(1.1×10-5~0.5)V，k=2； DCI：(6.7×10-9~6.3×10-3)A ，k=2；ACI：(1.1×10-7~ 8.3×10-2)A ，k=2； OHM：(3.4×10-9~6.1)MΩ，k=2； | 邹军 | [2020]川量标企证字第0014号 | 15115500 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 0.3级测力仪标准装置50N～2000kN0.3级 | 邹军 | [2020]川量标企证字第0015号 | 12513153 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 0.05级活塞式压力计标准装置（-0.1～60）Mpa0.05级 | 邹军 | [2020]川量标企证字第0016号 | 12414155 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | E2等级砝码组标准装置1mg～500gE2等级 | 邹军 | [2020]川量标企证字第0017号 | 12113200 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 洛氏硬度计检定装置(20～70)HRC (80～88)HRA （85～100）HRBWU=0.53HRC,k=2 U=0.51HRA,k=2 U=0.55HRBW,k=2 | 邹军 | [2020]川量标企证字第0018号 | 12615102 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 环境试验设备温度、湿度校准装置 温度：（-60～300）℃ 湿度：（20～95）%RH 温度： U=0.12℃，k=2 湿度： U=1.2%RH，k=2 | 邹军 | [2020]川量标企证字第0019号 | 04117300 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 工作用廉金属热电偶检定装置（300~1100）℃一等 | 邹军 | [2020]川量标企证字第0020号 | 04113250 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 温度二次仪表检定装置（-200～1800）℃0.02级 | 邹军 | [2020]川量标企证字第0021号 | 04117100 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | pH（酸度计）检定装置pH：（0～14） mV:（0～±2000）mV酸度计/离子检定仪：0.0006级 ，pH标准物质：U=0.01,k=3 | 邹军 | [2020]川量标企证字第0022号 | 46513107 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 常用玻璃量器检定装置质量：（0~520）g （0～10200）g○Ⅰ级，○Ⅱ级 | 邹军 | [2020]川量标企证字第0023号 | 12215111 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 谷物水分测定仪检定装置质量：1 mg～500g 水分：0%～100%砝码：E¬2等级 ,氯化钠纯度标准物质：U=0.008%,k=2 | 邹军 | [2020]川量标企证字第0024号 | 46515100 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 可燃气体检测报警器检定装置LEL:（0～100）%Urel=1% ， k=3 | 邹军 | [2020]川量标企证字第0025号 | 46113107 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 气相色谱仪检定装置甲苯中苯溶液标准物质：5.00 mg/mL，异辛烷中正十六烷溶液标准物质：100 ng/μL，乙醇中甲基对硫磷溶液标准物质：10.0 ng/μL，异辛烷中丙体六六六溶液标准物质：0.100 μg/mL，异辛烷中偶氮苯、马拉硫磷混合溶液标准物质：10.0 ng/μL，甲烷气体标准物质：摩尔分数：1.35×10-2液体标准物质：Urel=3% (k=2)，气体标准物质：Urel=1% (k=3) | 邹军 | [2020]川量标企证字第0026号 | 46116907 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 台式气相色谱-质谱联用仪校准装置八氟萘-异辛烷溶液标物，0.1 ng/µL ，二苯甲酮-异辛烷溶液标物，10 ng/L，六氯苯-异辛烷溶液标物，10 ng/L，硬脂酸甲酯-异辛烷溶液标物，10 ng/LUrel=2% (k=2) | 邹军 | [2020]川量标企证字第0027号 | 46116903 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 浊度计检定装置0～4000 NTUUrel=3.3% (k=2) | 邹军 | [2020]川量标企证字第0028号 | 46517700 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 紫外可见近红外分光光度计检定装置波长：（190～2600）nm 透射比：10%～51%波长：汞灯：MPE：±0.01 nm；钬玻璃镨钕玻璃滤光片：U=0.3 nm，k=2； 干涉滤光片：U=1.0 nm，k=2；1,2,4-三氯苯：MPE：±0.1nm； 氧化钬波长溶液标准物质：U=0.1nm，k=2 透射比：可见光区透射比标准滤光片：U=0.2%，k=2； 杂散光滤光片：U=0.1%，k=2； 紫外可见光区透射比滤光片：U=0.30%，k=2； 紫外分光光度计用溶液标准物质：U=0.2%，k=2； | 邹军 | [2020]川量标企证字第0029号 | 46113511 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 钢卷尺标准装置（0～5）mMPE:±(0.03+0.03L)mm L:m | 邹军 | [2020]川量标企证字第0030号 | 01215500 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 试验筛校准装置（0～200）mmMPE:±(1+L/100)μm | 邹军 | [2020]川量标企证字第0031号 | 01319033 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 框式水平仪和条式水平仪校准装置(0～1.5) mm/mMPE:±5% | 邹军 | [2020]川量标企证字第0032号 | 01515501 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 指示量具检定装置量块：（0.5～100）mm 指示表检定仪：（0～50）mm量块：3等 指示表检定仪： MPE:±（1～5）μm | 邹军 | [2020]川量标企证字第0033号 | 01315500 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 机械式温湿度计检定装置温度：（5～60）℃ 相对湿度：5%～95% 温度：±0.1 ℃ 相对湿度（20℃）：±1.0% | 邹军 | [2020]川量标企证字第0034号 | 46514602 | 2020-01-15 | 2024-01-14
华准计量检测股份有限公司 | 成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号48幢 | 新建 | 湿度传感器校准装置相对湿度：5%～95%相对湿度（20℃）：±1.0% | 邹军 | [2020]川量标企证字第0035号 | 46514603 | 2020-01-15 | 2024-01-14
中石化西南石油工程有限公司油田工程服务分公司 | 绵阳科创区园艺街上马村四社13号 | 新建 | 0.05级数字压力计标准装置（0～40）MPa 、（0～250）MPa0.05级 | 马勇 | [2020]川量标企证字第0036号 | 12417603 | 2020-01-16 | 2024-01-15
峨嵋半导体材料研究所 | 峨眉山市符北路88号 | 复查 | 非自动衡器检定装置100mg~100kgM1等级 | 李景阳 | [2020]川量标企证字第0037号 | 12114700 | 2020-01-16 | 2024-01-15
峨嵋半导体材料研究所 | 峨眉山市符北路88号 | 复查 | 天平检定装置1mg~500gF1等级 | 李景阳 | [2020]川量标企证字第0038号 | 12114600 | 2020-01-16 | 2024-01-15
峨嵋半导体材料研究所 | 峨眉山市符北路88号 | 复查 | 交直流电压、电流表检定装置DCV：（0.5~700）V； ACV：（0.5~700）V，50Hz、60Hz； DCI：50μA~10A； ACI：20mA~10A，50Hz、60Hz MPE： DCV±0.05%； ACV ±0.1%； DCI ±0.07%； ACI ±0.1% | 李景阳 | [2020]川量标企证字第0039号 | 15115300 | 2020-01-16 | 2024-01-15
峨嵋半导体材料研究所 | 峨眉山市符北路88号 | 复查 | 二等铂电阻温度计标准装置(0~419.527)℃二等 | 李景阳 | [2020]川量标企证字第0040号 | 04113803 | 2020-01-16 | 2024-01-15
峨嵋半导体材料研究所 | 峨眉山市符北路88号 | 复查 | 温度二次仪表检定装置（-200~1800）℃0.02级 | 李景阳 | [2020]川量标企证字第0041号 | 12317203 | 2020-01-16 | 2024-01-15
峨嵋半导体材料研究所 | 峨眉山市符北路88号 | 复查 | 一等铂铑10-铂热电偶标准装置（300～1100）℃一等 | 李景阳 | [2020]川量标企证字第0042号 | 04113211 | 2020-01-16 | 2024-01-15
峨嵋半导体材料研究所 | 峨眉山市符北路88号 | 复查 | 0.05级活塞式压力计标准装置（0.1~60）MPa0.05级 | 李景阳 | [2020]川量标企证字第0043号 | 12414155 | 2020-01-16 | 2024-01-15
四川省化学分析检测设备计量检定站 | 四川省成都市东门街2号 | 新建 | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定装置一氧化碳：（0～5000）×10-6mol/mol 二氧化碳：（0～5%）mol/molUrel=1%，k=2 | 张平 | [2019]川量标授 证字第0350号 | 46113110 | 2019/12/27 | 2023/12/26
四川省化学分析检测设备计量检定站 | 四川省成都市东门街2号 | 新建 | 生物安全柜校准装置粒子浓度：（0～105）N/28.3L，声压级：（40～130）dB， 光照度（1～3000）lx，风速（0.01～30）m/s粒子浓度:Urel=14%(k=2)；声压级:2级； 光照度:±4%；风速:±3% | 张平 | [2019]川量标授 证字第0363号 | 46119100 | 2019/12/27 | 2023/12/26
四川省化学分析检测设备计量检定站 | 四川省成都市东门街2号 | 新建 | 大气采样器检定装置流量：（50～6000）mL/min ；时间：（0～999）s流量：1.0级；时间：±0.10s/h | 张平 | [2019]川量标授 证字第0362号 | 46517112 | 2019/12/27 | 2023/12/26
四川省化学分析检测设备计量检定站 | 四川省成都市东门街2号 | 新建 | 氮氧化物分析仪检定装置（0～1000）×10-6mol/molU=1%，k=2 | 张平 | [2019]川量标授 证字第0352号 | 46113113 | 2019/12/27 | 2023/12/26
四川省化学分析检测设备计量检定站 | 四川省成都市东门街2号 | 新建 | 粉尘采样器检定装置流量：(0.05～1200)L/min；时间：（0～999）s流量：1.0级；时间：±0.10s/h | 张平 | [2019]川量标授 证字第0361号 | 46517111 | 2019/12/27 | 2023/12/26
四川省化学分析检测设备计量检定站 | 四川省成都市东门街2号 | 新建 | 挥发性有机化合物光离子化检测仪校准装置（0～2000）×10-6mol/molU=1.5%，k=2 | 张平 | [2019]川量标授 证字第0353号 | 46113142 | 2019/12/27 | 2023/12/26
四川省化学分析检测设备计量检定站 | 四川省成都市东门街2号 | 新建 | 甲醛气体报警器检定装置（0.1～1.5）×10-6mol/molU=2.2%，k=2 | 张平 | [2019]川量标授 证字第0351号 | 46113120 | 2019/12/27 | 2023/12/26
四川省化学分析检测设备计量检定站 | 四川省成都市东门街2号 | 新建 | 微量氧分析仪检定装置（0～1000）×10-6mol/mol≤10μmol/mol： U=2%，k=2 ＞10μmol/mol： U=1%，k=2 | 张平 | [2019]川量标授 证字第0349号 | 46113115 | 2019/12/27 | 2023/12/26
四川省化学分析检测设备计量检定站 | 四川省成都市东门街2号 | 新建 | 挥发酚水质自动分析仪校准装置（0～1000）mg/L水中挥发酚成分分析标准物质：Urel=2%，k=2 | 张平 | [2019]川量标授 证字第0357号 | 46119130 | 2019/12/27 | 2023/12/26
四川省化学分析检测设备计量检定站 | 四川省成都市东门街2号 | 新建 | 氰化物水质自动分析仪校准装置（0～50.0）μg/mL水中氰成分分析标准物质：Urel=1%，k=2 | 张平 | [2019]川量标授 证字第0358号 | 46119110 | 2019/12/27 | 2023/12/26
四川省化学分析检测设备计量检定站 | 四川省成都市东门街2号 | 新建 | 溶解氧测定仪检定装置（0-20）mg/LU=0.15 mg/L, k=2 | 张平 | [2019]川量标授 证字第0354号 | 46116700 | 2019/12/27 | 2023/12/26
四川省化学分析检测设备计量检定站 | 四川省成都市东门街2号 | 新建 | 水中油分浓度分析仪检定装置(0～1000) mg /L红外测油仪用溶液标准物质：Urel=3% ，k=2 | 张平 | [2019]川量标授 证字第0360号 | 46113624 | 2019/12/27 | 2023/12/26
四川省化学分析检测设备计量检定站 | 四川省成都市东门街2号 | 新建 | 重金属水质在线分析仪校准装置铜：（0～1000）mg/L 六价铬：（0～1000）mg/L 锌：（0～1000）mg/L 水中铜成分分析标准物质： Urel =0.4% ，k=2 水中六价铬成分分析标准物质： Urel =0.2%， k=2 水中锌成分分析标准物质： Urel =0.5% ，k=2 | 张平 | [2019]川量标授 证字第0356号 | 46119120 | 2019/12/27 | 2023/12/26
四川省化学分析检测设备计量检定站 | 四川省成都市东门街2号 | 新建 | 总磷总氮水质在线分析仪检定装置总磷：（0～100）mg/L 总氮：（0～100）mg/L 水中总磷溶液标准物质：Urel=2%，k=2 水中总氮溶液标准物质：Urel=2%，k=2 | 张平 | [2019]川量标授 证字第0355号 | 46119050 | 2019/12/27 | 2023/12/26
四川省化学分析检测设备计量检定站 | 四川省成都市东门街2号 | 新建 | 总有机碳分析仪检定装置（0～100）μg/mLUrel=3%, k=2 | 张平 | [2019]川量标授 证字第0359号 | 46113615 | 2019/12/27 | 2023/12/26
四川省化学分析检测设备计量检定站 | 四川省成都市东门街2号 | 新建 | 白度计检定装置Y：1.0～100一级 | 张平 | [2019]川量标授 证字第0364号 | 28313500 | 2019/12/27 | 2023/12/26
四川省化学分析检测设备计量检定站 | 四川省成都市东门街2号 | 新建 | 电子塞规校准装置Φ（10～100）mm 3等 MPE：(1.0+L/100) μm | 张平 | [2019]川量标授 证字第0344号 | 01313717 | 2019/12/27 | 2023/12/26
四川省化学分析检测设备计量检定站 | 四川省成都市东门街2号 | 新建 | 辐射温度计检定装置（-50～1200）℃（-50～50）℃：MPE：±0.2℃ （50～1200）℃：±0.2℃或0.2%t | 张平 | [2019]川量标授 证字第0345号 | 04118320 | 2019/12/27 | 2023/12/26
四川省化学分析检测设备计量检定站 | 四川省成都市东门街2号 | 新建 | 流量计在线校准装置（0～2000）m3/hUrel=0.36%，k=2 | 张平 | [2019]川量标授 证字第0348号 | 04118320 | 2019/12/27 | 2023/12/26
四川省交通工程检测设备计量检定站 | 成都市温江区凤溪大道南段89号 | 新建 | 超声波测厚仪校准装置1、厚度试块（0.5～200）mm 2、圆管试块（2、3）mm 1、厚度试块（0.5～200）mm， 最大允许误差：±0.05mm 2、圆管试块（2、3）mm，最大允许误差：±0.02mm | 罗玉宏 | [2020]川量标授 证字第0365号 | 01316703 | 2020/01/08 | 2004/01/07
四川省交通工程检测设备计量检定站 | 成都市温江区凤溪大道南段89号 | 新建 | 恩氏粘度计检定装置 温度：0℃～50℃；时间：（0-900）s； 接收瓶：200mL；质量：（0-500）g温度：MPE：±0.2℃；时间：U=0.06s（k=2）； 接收瓶：U=0.07mL，k=2；质量：○Ⅲ级 | 罗玉宏 | [2020]川量标授 证字第0367号 | 46515505 | 2020/01/08 | 2004/01/07
四川省交通工程检测设备计量检定站 | 成都市温江区凤溪大道南段89号 | 新建 | 混凝土超声检测仪检定装置1、 信号发生器（2～300）kHz；2、衰减器DC~30MHz；3、游标卡尺：（0~500）mm； 4、数字电压表；5、空气声程调节装置：可在（0~320）mm间调节；6、电阻：1MΩ 1、信号发生器：输出电平频响优于±0.5dB，失真度小于1%； 2、衰减器：每10dB误差不超过±0.2dB；3、游标卡尺：分度值0.02mm； 4、数字电压表：1%；5、电阻：2W。 | 罗玉宏 | [2020]川量标授 证字第0366号 | 61923034 | 2020/01/08 | 2004/01/07
四川省交通工程检测设备计量检定站 | 成都市温江区凤溪大道南段89号 | 新建 | 李氏密度瓶检定装置电子天平：（0～620）g 电子天平： 级，d=0.001g | 罗玉宏 | [2020]川量标授 证字第0368号 | 61923032 | 2020/01/08 | 2004/01/07
四川省交通工程检测设备计量检定站 | 成都市温江区凤溪大道南段89号 | 新建 | 沥青混合料理论最大相对密度仪检定装置 容积：（0～1000）mL；压力：（0～120）kPa； 时间：（0-3600）s；温度：（0～50）℃ 容积：d=10mL；压力：0.05 级； 时间：d=0.1s；；温度：d=0.1℃ | 罗玉宏 | [2020]川量标授 证字第0369号 | 61923033 | 2020/01/08 | 2004/01/07
四川省交通工程检测设备计量检定站 | 成都市温江区凤溪大道南段89号 | 新建 | F1等级砝码组标准装置1mg～20kgF1等级 | 罗玉宏 | [2020]川量标授 证字第0373号 | 12113400 | 2020/01/08 | 2004/01/07
四川省交通工程检测设备计量检定站 | 成都市温江区凤溪大道南段89号 | 新建 | 混凝土贯入阻力测定仪校准装置 (0.1～1) kN0.3级 | 罗玉宏 | [2020]川量标授 证字第0375号 | 61923040 | 2020/01/08 | 2004/01/07
四川省交通工程检测设备计量检定站 | 成都市温江区凤溪大道南段89号 | 新建 | 混凝土回弹仪检定装置钢砧硬度值：60.0HRC 弹击拉簧拉伸长度：（75~140）mm 力值：（2~6）kg 张力：（0~1）N 钢砧硬度：±2 HRC 弹击拉簧拉伸长度：允许误差±0.1mm 力值：0.3级 张力：准确度等级5.0级 | 罗玉宏 | [2020]川量标授 证字第0374号 | 12615300 | 2020/01/08 | 2004/01/07
四川省交通工程检测设备计量检定站 | 成都市温江区凤溪大道南段89号 | 新建 | 试验机检定装置0.05N-5000kN0.05N-300kN：0.1级 (300-5000）kN：0.3级 | 罗玉宏 | [2020]川量标授 证字第377号 | 12514500 | 2020/01/08 | 2004/01/07
四川省交通工程检测设备计量检定站 | 成都市温江区凤溪大道南段89号 | 新建 | 水泥混凝土拌合物含气量测定仪校准装置 （0-0.16）MPa0.4级 | 罗玉宏 | [2020]川量标授 证字第0376号 | 61923031 | 2020/01/08 | 2004/01/07
四川省交通工程检测设备计量检定站 | 成都市温江区凤溪大道南段89号 | 新建 | PH（酸度）计检定装置PH：0~14；直流电压：（-2000～2000）mV PH计检定仪：0.0006级 PH标准物质：U=0.010 k=3 (二级标物) | 罗玉宏 | [2020]川量标授 证字第0370号 | 46513100 | 2020/01/08 | 2004/01/07
四川省交通工程检测设备计量检定站 | 成都市温江区凤溪大道南段89号 | 新建 | 环境试验设备温度、湿度校准装置 温度（-80～300）℃ 相对湿度：（15～95）% 温度U =0.20℃ k=2℃相对湿度: U =1.8% k=2 | 罗玉宏 | [2020]川量标授 证字第0372号 | 04117300 | 2020/01/08 | 2004/01/07
四川省交通工程检测设备计量检定站 | 成都市温江区凤溪大道南段89号 | 新建 | 指示量具检定装置 (0～10)mmMPE: 1.5μm/2mm ；(2～3)μm/10mm | 罗玉宏 | [2020]川量标授 证字第0371号 | 01315500 | 2020/01/08 | 2004/01/07
四川纬太洋科技有限公司 | 成都市郫都区德源镇田坝东街6号2楼201 | 新建 | 钢卷尺标准装置（0～50）m MPE：±(0.03+0.03L) mm | 李鹏超 | [2020]川量标授 证字第0378号 | 01215500 | 2020-01-10 | 2004-01-09
四川纬太洋科技有限公司 | 成都市郫都区德源镇田坝东街6号2楼201 | 新建 | 三等金属线纹尺标准装置（0~1000）mm 三等 | 李鹏超 | [2020]川量标授 证字第0384号 | 01214937 | 2020-01-10 | 2004-01-09
四川纬太洋科技有限公司 | 成都市郫都区德源镇田坝东街6号2楼201 | 新建 | 光电测距仪检定装置 （0~860）m MPEV≤1×10-6 | 李鹏超 | [2020]川量标授 证字第0380号 | 01217600 | 2020-01-10 | 2004-01-09
四川纬太洋科技有限公司 | 成都市郫都区德源镇田坝东街6号2楼201 | 新建 | 经纬仪检定装置（0～360）°1、水平角标准器的示值误差≤0.3″ 2、竖直角标准器的综合示值误差≤１″ | 李鹏超 | [2020]川量标授 证字第0381号 | 01511402 | 2020-01-10 | 2004-01-09
四川纬太洋科技有限公司 | 成都市郫都区德源镇田坝东街6号2楼201 | 新建 | 全站仪标准装置测距：（0~860）m 测角：（0~360）° 测距：MPEV≤1×10-6 测角：1、水平角标准器的示值误差≤0.3″； 2、竖直角标准器的综合示值误差≤１″； | 李鹏超 | [2020]川量标授 证字第0382号 | 01511200 | 2020-01-10 | 2004-01-09
四川纬太洋科技有限公司 | 成都市郫都区德源镇田坝东街6号2楼201 | 新建 | 水准标尺检定装置 （0~5）m 三等 | 李鹏超 | [2020]川量标授 证字第0379号 | 01216200 | 2020-01-10 | 2004-01-09
四川纬太洋科技有限公司 | 成都市郫都区德源镇田坝东街6号2楼201 | 新建 | 水准仪检定装置 准线点数：6 准线点位置：（2、4、9、18、50、∞）m 2. 水平准线标准偏差σ≤0.5″ 3.共线误差≤0.1mm | 李鹏超 | [2020]川量标授 证字第0383号 | 01511401 | 2020-01-10 | 2004-01-09
Note on A2: 必填项。
Note on B2: 必填项
Note on C2: 必填项。 普通、特许、许可、核准、登记、其他（需注明）
Note on D2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on E2: 自然人许可此项为空白
Note on H2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD
Note on I2: 文本格式为：YYYY/MM/DD 2099/12/32含义为长期

## 计量授权
四川省市场监督管理局2020年1月法定计量检定机构授权发证信息
计量检定机构 | 机构授权证书号 | 授权区域 | 地址 | 发证日期 | 有效日期
四川纬太洋科技有限公司 | （川法计）【2020】4021号 | 四川省行政区 | 成都市郫都区德源镇田坝东街6号2楼201 | 2020-01-10 | 2024-01-09