附件二

2019年气瓶检验单位监督抽查问题清单

| 序号 | 受检单位名称 | 抽查中发现的问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广元市同创检测技术服务有限责任公司 | 未见整改评审提出的增加静态蒸发测试介质存储设备和残液回收装置；检验人员未达到每项2人的要求，至少再增加2名持证检验人员；未见液化天然气瓶检验现场，PD1用台秤的量程为500kg过大，缺少扭矩扳手，PD1的喷涂未见环保装置；PD5水压试验用精密压力表不符合0.25级的要求，氧气瓶用水压试验装置上未使用氧气压力表；气瓶检验报告中引用了作废的《气瓶安全监察规程》和GB13004，TSCTXT001-2016未向用户进行公示；PD3检验记录中存在缺项和缠绕气瓶检验记录不符合GB24162-2009的要求；PD3用瓶阀未按市监特【2018】26号文件的要求进行购买更换新标准的瓶阀；《设备仪器管理制度》中未明确仪器的定检要求，未见内部人员培训计划；发现有瓶阀维修的设备和场地，PD5回收使用气瓶组未办理使用登记和检验。 |
| 2 | 攀枝花钢企欣宇化工有限公司 | 未明确无损检测责任人；水压试验用电接点压力表未正常使用，缺300N.m的扭矩扳手；未见GB/T12135-2016《气瓶检验机构技术条件》和GB/T13075-2016《钢制焊接气瓶定期检验与评定》；报废气瓶采用钻孔处理，未按规定采用切割或压扁的方式进行处理；未提供气瓶瓶阀检验记录；未见千分表、焊检规的校准报告。 |
| 3 | 达州天源气体有限公司 | 质量管理体系中设置了检验责任人和安全员，但无相应的任命文件；游标卡尺、焊缝检验尺已过检定有效期；未见测厚仪的校准（或自校准）报告；检验记录中信息不完善，未记录瓶体设计壁厚、丙酮规定充装量和最大乙炔量和履历表编号；未按气瓶检验质量监督管理程序要求定期对检验报告进行评审。 |
| 4 | 四川永祥股份有限公司 | 缺2m钢直尺1件；质量体系文件结构内容不满足TSG Z003-2004《特种设备检验检测机构质量体系要求》；质量手册未对质量控制要素进行描述，未编制气瓶检验程序文件。 |
| 5 | 泸州市纳溪区石煲鼓仓储服务有限公司 | 未见气瓶检验员执业注册证书；未提供有效的技术负责人、检验员、无损检测人员的社保证明（或退休证）和劳动合同；压力表未建立台账；缺扭矩扳手、2m钢直尺；车用压缩天然气气瓶余气未回收处理；PD5（钢瓶、缠绕瓶）的检验记录未按照检验标准内容分别编制、记录中无使用的检测设备和仪器的信息，PD5检验项目的称重衡器未检定；PD3检验报告中的下次检验时间未按《瓶规》及总局有关规定执行，部分LPG气瓶的检验有效期超过气瓶设计使用年限；未制定合格供应商名录和档案，未定期对供应商进行评价；质量体系文件中，无管理评审程序、检验检测设备管理程序、检验检测过程控制程序、检验检测安全管理程序、投诉与抱怨控制程序、接受安全监察管理程序；PD5残液回收罐未办理使用登记证和定期检验。 |
| 6 | 南充顺合气瓶检测有限公司 | 缺1把扭矩扳手300N.m，缺PZ19.2用的丝锥和量规；缺250mm的游标卡尺、250g铜锤、300mm的直尺各2件、千分表1只、外卡钳（Φ278、Φ229）各1把；TSCTXT001-2016未向用户进行公示，缺TSGZ7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》、TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》；未按国家市监特【2018】26号文件要求，购买按新标准制造的PD3瓶阀；未见《标准瓶管理制度》、《培训管理制度》，未明确仪器的定检要求；未明确对检验过程中各工序的管控要求，未见外测法水压试验装置的标定要求和记录；未建立报废处理汇总统计记录表，报废瓶处理记录中未见处理后的照片。 |