DB51

四  川  省  地  方  标  准

DB51/TХХХХ—2025

压缩氢气加气机检定装置通用技术条件和试验方法

General technical requirement and testing method for compressed hydrogen dispensers verification facilities

（讨论稿）

2025-ХХ-ХХ发布

2025-ХХ-ХХ实施

四川省市场监督管理局

发布

ICS 17.120

CCS N12

目录

目录	I

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  组成及工作原理	2

5  技术条件	2

6  试验方法	4

7  检验规则	8

- 前言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件参照了国际法制计量组织（OIML）的国际建议R139: 2018《车用压缩气体燃料测量系统》（Compressed gaseous fuel measuring systems for vehicles）、GB 50516-2021《加氢站技术规范》、GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》、	GB/T 29729-2022	《氢系统安全的基本要求》、GB/T 31138-2022《加氢机》、GB/T 31139-2014《移动式加氢设施安全技术规范》、GB/T 34584-2017《加氢站安全技术规范》和GB/T 43674-2024《加氢站通用要求》，JJF 1583-2016《标准表法压缩天然气加气机检定装置校准规范》等标准及技术规范。

本文件由四川省市场监督管理局提出并提出、归口并解释。

本文件为首次制定。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

压缩氢气加气机检定装置通用技术条件和试验方法

- 1  范围

本文件规定了压缩氢气加气机检定装置（以下简称：检定装置）的范围、规范性引用文件、术语与定义、组成及工作原理、技术条件、试验方法、检验规则。

本文件适用于公称工作压力≤70MPa压缩氢气加气机检定装置的设计、制造及验收。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1   电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验 A：低温

GB/T 2423.2   电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验 B：高温

GB/T 2423.4  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环）

GB/T 2423.56  环境试验 第2部分：试验方法 试验Fh：宽带随机振动和导则

GB 3836.1    爆炸性环境  第1部分：设备  通用要求

GB 3836.2    爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB 3836.3    爆炸性环境  第3部分：由增安型“e”保护的设备

GB 3836.4    爆炸性环境  第4部分：由本质安全型“i”  保护的设备

GB 3836.9    爆炸性气体环境用电气设备  第9部分：浇封型“m”

GB/T 31138  加氢机

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  压缩氢气加气机compressed hydrogen dispensers

为氢能汽车、氢能船舶、氢能有轨电车、氢能飞行器、氢能工程车辆、氢能发电装置、氢气长管拖车、氢气管束集装箱等提供氢气充装服务，并带有控制、计量和计价等功能的专用设备，简称加氢机。

3.2  压缩氢气加气机检定装置compressed hydrogen dispensers verification facilities

采用标准表法原理，以压缩氢气为试验介质，在相同的时间间隔内连续通过检定装置和被检加氢机，用比较的方法评价被检加氢机计量性能的流量标准装置。

- 4  组成及工作原理

- 4.1  组成

检定装置用于评价被检加氢机的计量性能，一般由质量流量计、加氢枪、加氢软管、压力表或压力传感器、数据采集系统、测量控制系统与辅助设备等组成；

- 4.2 工作原理

图1 检定装置典型工作原理图

检定装置典型工作原理如图1所示：检定装置检定加氢机时，将加氢机与检定装置按图1所示连接。在检定过程中，高压氢气连续通过检定装置和被检加氢机进入储氢容器，同步采集通过检定装置的标准质量流量值和加氢机显示的累积质量流量值，通过检定装置的质量流量标准值与加氢机面板显示的累积质量流量相比较，得到被检加氢机的示值误差，用比较的方法评价被检加氢机的计量性能。

- 5  技术条件

- 5.1  标志和标识

1）检定装置的标志和标识必须清晰可辨、牢固可靠。

2）检定装置上应有明显的安全、操作标识。

- 5.2  材料

检定装置内与氢气相接触的金属和非金属材料应具有良好的氢相容性，且不应引人杂质，并应符合GB/T 31138的有关规定。

- 5.3  外观和结构

1）检定装置外观表面不得有起皮、脱落、锈蚀等现象。

2）检定装置的铭牌、标志应清晰、完整、准确。

3）检定装置显示的数字、文字及符号应清晰、整齐。

4）检定装置的紧固件应连接牢靠，无松动；插接件应接触良好；连接导线应压接或焊接良好。

- 5.4  压力等级

检定装置的公称工作压力为35MPa 、50MPa 、70MPa三种，应与被检加氢机的压力等级相适应。

- 5.5  流量范围

1）检定装置的流量范围为≤7.2kg/min，量程比不小于5:1。

2）检定装置的流量范围，应与被检加氢机的流量范围相适应。

- 5.6  最小质量变量

检定装置的最小质量变量应不大于0.001 kg。

- 5.7  防爆等级

检定装置的防爆型式和防爆性能应符合 GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 3836.4、GB 3836.9的有关要求，并应取得满足氢气场所的防爆合格证。

- 5.8  关键零部件

5.8.1  质量流量计

质量流量计应满足以下要求：

1）质量流量计应铭牌清晰、标识齐全，计量准确度等级不低于0.15级。

2）质量流量计应取得制造计量器具许可证和氢气场所的防爆合格证。

- 5.8.2  压力仪表

压力仪表应满足以下要求：

1）压力仪表计量准确度等级不低于0.5级。

2）压力仪表应取得氢气使用场所的防爆合格证。

- 5.9 耐压强度

检定装置应能承受1.375倍公称工作压力的静态液体压力，保持5min，应不出现永久性变形或破裂现象。

- 5.10  密封性

检定装置在现场公称工作压力下保持5min，检定装置各部件连接处，不允许泄漏现象发生。

- 5.11  防静电

检定装置应配置防静电接地线及接地端子，防静电接地线的规格 ≥ 2.5mm²，接地线电阻应≤ 10Ω。

- 5.12  计量性能

检定装置的示值误差应不超过±0.5%，重复性应不超过0.16%。

- 5.13  环境适应性

- 5.13.1  高温适应性

检定装置应能承受 55℃的高温贮存环境，恢复常温后通电应能正常显示、操作正常。

- 5.13.2 低温适应性

- 检定装置应能承受-40℃的低温贮存环境，恢复常温后通电应能正常显示、操作正常。

- 5.13.3  交变湿热适应性

检定装置应能承受温度（25~55）℃且相对湿度（93~95）%的湿热贮存环境，恢复后通电应能正常显示、操作正常。

- 5.14  电磁兼容性

检定装置的应具有良好的抗电兼容性能，电磁兼容性试验后，检定装置的显示及操作应正常，不应出现程序紊乱和功能障碍，内存数据不应丢失或变化。

5.15  耐运输振动性能

检定装置应能承受公路运输振动环境，振动环境消除后，应能正常显示，操作正常，无紧固件松动或其他损坏。

- 5.16  复测计量性能

检定装置在环境适应性、电磁兼容性和耐运输振动性能试验后的计量性能，应符合5.12的要求，且示值误差变化量的绝对值不超过0.16%。

- 6  试验方法

6.1  测试条件

检定装置测试时环境条件一般应满足：

环境温度：（10～30）℃，测试过程中，环境温度变化应不超过5℃；

相对湿度：35%~85%，测试过程中，相对湿度变化应不超过10%；

大气压力：80 kPa~110 kPa（高海拔时，大气压力下限为60 kPa）；

其它影响量：电源、振动、大气中水汽凝结、气流及磁场等其它影响量不应对测试结果产生影响。

- 6.2  标志和标识检查

采用目视和常规方法检查检定装置的标志和标识，应符合5.1的要求。

- 6.3  材料检查

采用查看相应资料的方法检查检定装置的材料，应符合5.2的要求。

- 6.4  外观和结构检查

采用目视和常规方法检查检定装置的外观和结构，应符合5.3的要求。

- 6.5  压力等级检查

- 采用查看相应资料的方法检查检定装置的压力等级，应符合5.4的要求。

- 6.6  流量范围检查

检定装置计量性能试验时，同步检查检定装置的流量范围，应符合5.5的要求。

- 6.7  最小质量变量检查

检定装置计量性能试验时，同步检查检定装置的最小质量变量，应符合5.6的要求。

- 6.8  防爆等级检查

采用查看相应资料的方法检查检定装置的防爆合格证，应符合5.7的要求。

- 6.9  关键零部件检查

采用查看相应资料及检定装置计量性能试验时，同步检查检定装置的关键零部件，应符合5.8的要求。

- 6.10  耐压强度试验

检定装置的耐压强度试验采用液体（一般用水）作为试验介质。试验时，卸下检定装置内部所有的安全阀，用堵头代替。检定装置的进气管路上安装阀门，将压力试验机接入检定装置进口，使检定装置所有进口相通，打开检定装置进气管路上的阀门，操作压力试验机，通入液体试验介质，待检定装置内空气排出后，关闭排气阀门，逐渐加压至1.375倍公称工作压力，然后关闭阀门，撤除压力试验机后保持5min，检定装置无永久性变形或破裂现象，应符合5.9的要求。

注：试验完毕后应打开检定装置进气管路上的阀门排出液体试验介质，将压缩空气或高压氮气气源与检定装置连接，打开气源控制阀吹扫5min以上，保证检定装置管路系统的液体试验介质能够经压缩空气或高压氮气全部吹出。

- 6.11  密封性试验

检定装置的密封性试验可采用压缩空气或高压氮气作为试验介质。将压缩空气或高压氮气气源接入检定装置进口，在检定装置公称工作压力下保持5min，采用检漏液检查检定装置的各部件连接处，应无泄漏，应符合5.10的要求。

- 6.12　防静电试验

采用游标卡尺及万用表测试检定装置的防静电接地线的规格和电阻，应符合5.11的要求。

- 6.13  计量性能试验

- 6.13.1  试验介质

1）计量性能试验采用高压气体作为试验介质。

2）高压气体的压力值≥1.0MPa，其组分、水露点和固体颗粒物的指标不应对试验结果产生显著影响。

- 6.13.2  试验设备

计量性能试验采用质量法气体流量标准装置（以下简称质量法装置）。

- 6.13.3  试验流量区

按检定装置的公称工作压力在R（1）和R（2）流量区进行试验，每个流量区的试验次数不少于3次，各流量区的压力范围及单次试验最小质量值见表1。

表1 各流量区的压力范围及单次试验最小质量值

| 公称工作压力 | 流量区 | 储氢容器起始压力 MPa | 储氢容器终止压力 MPa | 单次试验最小质量值kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35MPa | R（1） | 2~10 | 30~35 | ≥1.0 |
|  | R（2） | 10~20 | 30~35 | ≥0.5 |
| 50MPa | R（1） | 2~10 | 40~50 | ≥1.0 |
|  | R（2） | 10~20 | 40~50 | ≥0.5 |
| 70MPa | R（1） | 2~10 | 60~70 | ≥1.0 |
|  | R（2） | 10~30 | 60~70 | ≥0.5 |

- 6.13.4  试验过程控制

在每个流量区的试验过程中，环境温度变化应不超过5℃，相对湿度变化应不超过10%。

- 6.13.5 试验前准备

1）试验人员消除静电。

2）检查检定装置显示的数字、文字及符号是否清晰、完整。

3）检查检定装置的铭牌，铭牌内容包括但不限于制造商名称、产品名称、型号规格、出厂编号、流量范围、准确度等级/最大允许误差、压力等级等信息。

4）将检定装置良好接地，通电预热时间应不少于30 min。

- 6.13.6  电子天平核查

1）电子天平放置在坚硬的平面上，位置调至水平，通电预热时间应不少于30 min。

2）根据需要清除储氢容器表面的霜或水，将储氢容器平稳放置在电子天平上，将电子天平示值归零，使用标准砝码核查电子天平，检验在要求的称量值内，电子天平是否满足技术要求。

- 6.13.7  试验步骤

图2 检定装置试验原理图

1）将检定装置与气源系统以及质量法装置按图2所示连接。

2）关闭质量法装置中的储氢容器前端的阀门，开启检定装置前端的出口阀，试验介质充满整个管路系统。

3）观察质量法装置中压力仪表显示的示值，当显示的压力值达到试验压力时，保持为关闭状态，再关闭检定装置前端的出口阀。

4）观察压力值，保持此压力5min，用检漏液或泄漏检测仪检查管路系统各连接处，应无泄漏，此时可以判定密封性试验合格。

5）根据需要清除储氢容器表面的霜或水，将储氢容器平稳放置在电子天平上，再将电子天平示值归零，检定装置按图2所示连接到质量法装置，选择或调整气源系统的压力范围，使试验管路系统的压力值达到试验压力，再将检定装置的累积流量值归零。

6）打开储氢容器前端的阀门开始给储氢容器充气，期间观察标准表或流量指示仪显示的流量示值和压力仪表显示的压力值，当储氢容器的压力达到流量区要求的终止压力或充装的高压气体质量达到流量区要求的流量值时，停止加气，关闭储氢容器前端的阀门，然后断开储氢容器前端加氢枪的连接。

7）计算通过检定装置的累积质量流量。

8）质量法装置记录电子天平示值，得到加入储氢容器的流量标准值。

9）计算检定装置示值误差E。

10）根据试验需要，排放充入储氢容器的气体。

11）按照流量区要求的试验次数，重复以上步骤（5）到（10）。

- 6.13.8  示值误差

1）流量区3次试验完成后，取3次示值误差的平均值作为该流量区的示值误差，见（1）式；

（1）

式中：——流量区的示值误差，%；

——试验次数，。

2）取各流量区示值误差绝对值最大的示值误差作为检定装置的示值误差。

3）检定装置的示值误差应符合5.12的要求。

- 6.13.9  重复性

1）重复性用公式（2）计算：

（2）

式中：——为流量区中单次试验示值误差的最大值，%；

——为流量区中单次试验示值误差的最小值，%；

——极差系数（当试验次数为3时，=1.69）；

——流量区的测量重复性，%。

2）取各流量区最大的测量重复性作为检定装置的重复性。

3）检定装置的重复性应符合5.12的要求。

- 6.14  环境适应性试验

- 6.14.1  高温适应性试验

1）按照GB/T 2423.2规定进行试验，试验温度为55℃，试验持续时间2h，恢复时间2h，试验过程不通电。

2）试验后检查检定装置的基本功能，应符合5.13.1的要求。

- 6.14.2  低温适应性试验

1）按照GB/T 2423.1规定进行试验，试验温度为-40℃，试验持续时间2h，恢复时间2h，试验过程不通电。

2）试验后检查检定装置的基本功能，应符合5.13.2的要求。

- 6.14.3  交变湿热适应性试验

1）按照GB/T 2423.4 规定进行试验，温度上限55℃，温度下限25℃，相对湿度93%～95%，循环周期为1个周期。

2）试验后检查检定装置的基本功能，应符合5.13.3的要求。

- 6.15  电磁兼容性试验

参照GB/T 31138加氢机的规定进行检定装置的电磁兼容性试验，试验后检查检定装置的基本功能，试验结果应符合5.14的要求。

- 6.16   耐运输振动性能试验

1）耐运输振动试验按GB/T 2423.56 规定进行，振动条件为GB/T 2423.56附录A中图A.1运输，试验时长及轴向数量按表A.1中1a、1b进行，试验频谱点按表A.2中1a、1b进行。

2）试验后检查检定装置的基本功能，应符合5.15的要求。

- 6.17   复测计量性能

环境适应性、电磁兼容性和耐运输振动性能试验完成后，复测检定装置的计量性能，应符合5.16的要求。

- 7  检验规则

- 7.1  出厂检验

检定装置必须经过制造商质量检验部门逐台进行出厂检验，检验合格且签发产品合格证后方可出厂。

- 7.2  检验项目

检定装置的检验项目见表2。

- 7.3  判定规则

若出厂检验项目全部合格，则判定该检定装置合格；出厂检验中若出现不合格项，须经返工后再检验，若仍有不合格项，则判定该检定装置不合格。

表2 检定装置的检验项目表

| 序号 | 试验项目 |  | 技术要求 |  | 试验方法 |  | 方法类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和标识 |  | 5.1 |  | 6.2 |  | 检查 |
| 2 | 材料 |  | 5.2 |  | 6.3 |  | 检查 |
| 3 | 外观和结构 |  | 5.3 |  | 6.4 |  | 检查 |
| 4 | 压力等级 |  | 5.4 |  | 6.5 |  | 检查 |
| 5 | 流量范围 |  | 5.5 |  | 6.6 |  | 检查 |
| 6 | 最小质量变量 |  | 5.6 |  | 6.7 |  | 检查 |
| 7 | 防爆等级 |  | 5.7 |  | 6.8 |  | 检查 |
| 8 | 关键零部件 |  | 5.8 |  | 6.9 |  | 检查 |
| 9 | 耐压强度 |  | 5.9 |  | 6.10 |  | 试验 |
| 10 | 密封性 |  | 5.10 |  | 6.11 |  | 试验 |
| 11 | 防静电 |  | 5.11 |  | 6.12 |  | 试验 |
| 12 | 计量性能 |  | 5.12 |  | 6.13 |  | 试验 |
| 13 | 环境适应性 | 5.13.1 |  | 6.14.1 |  | 试验 |  |
|  |  | 5.13.2 |  | 6.14.2 |  | 试验 |  |
|  |  | 5.13.3 |  | 6.14.3 |  | 试验 |  |
| 14 | 电磁兼容性 | 5.14 |  | 6.15 |  | 试验 |  |
| 15 | 耐运输振动性能 | 5.15 |  | 6.16 |  | 试验 |  |
| 16 | 复测计量性能 | 5.16 |  | 6.17 |  | 试验 |  |