DB51

四  川  省  地  方  标  准

DB51/TХХХХ—202Х

加氢站用质量流量计性能测试方法

Performance testing method for mass flow meters used in hydrogen refueling stations

（征求意见稿）

202Х-ХХ-ХХ发布

202Х-ХХ-ХХ实施

四川省市场监督管理局

发布

ICS 17.120

CCS N12

目录

目录	I

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  组成及工作原理	2

5  通用要求	2

6  测试方法	4

7  检验规则	9

- 前言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件参照了国际法制计量组织（OIML）的国际建议R139： 2018《车用压缩气体燃料测量系统》（Compressed gaseous fuel measuring systems for vehicles）、GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》、GB 50516-2021《加氢站技术规范》、GB/T 31130-2014《科里奥利质量流量计》、GB/T 31139-2014《移动式加氢设施安全技术规范》、GB/T 34584-2017《加氢站安全技术规范》和GB/T 43674-2024《加氢站通用要求》等标准及技术规范。

本文件由四川省市场监督管理局提出并提出、归口并解释。

本文件为首次制定。

本文件主要起草单位：

本文件主要起草人：

本文件参加起草人：

加氢站用质量流量计性能测试方法

- 1  范围

本文件规定了加氢站用科里奥利质量流量计（以下简称：质量流量计）的范围、规范性引用文件、术语与定义、组成及工作原理、通用要求、测试方法、检验规则。

本文件适用于公称工作压力≤70MPa科里奥利质量流量计的设计、制造及验收。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1   电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验 A：低温

GB/T 2423.2   电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验 B：高温

GB/T 2423.3   电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Ca：恒定湿热

GB/T 2423.5   环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击

GB 3836.1    爆炸性环境  第1部分：设备  通用要求

GB 3836.2    爆炸性环境  第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB 3836.3    爆炸性环境  第3部分：由增安型“e”保护的设备

GB 3836.4    爆炸性环境  第4部分：由本质安全型“i”  保护的设备

GB 3836.9    爆炸性气体环境用电气设备  第9部分：浇封型“m”

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 17626.2  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.11 电磁兼容  试验和测量技术  电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T 31130    科里奥利质量流量计

GB/T 31138    加氢机

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  加氢站用质量流量计mass flow meters used in hydrogen refueling stations

用于加氢站氢气计量的科里奥利质量流量计，由流量检测元件（一次装置）和变送器（二次装置）组成，利用流体和振动管振动的相互作用测量质量流量的装置，也可用于测量流体的密度和过程温度。

3.2  测试时最大质量流量：maximum mass flow rate

质量流量计在测试压力下，满足计量性能要求的质量流量的最大值，用表示。

3.3  测试时最小质量流量：minimum mass flow rate

质量流量计在测试压力下，满足计量性能要求的质量流量的最小值，用表示。

3.4 最小被测量：minimum measured quality

质量流量计满足计量性能要求的被测介质的最小质量。

- 4  组成及工作原理

4.1  组成

质量流量计由传感器和变送器组成。传感器主要由振动管、驱动部件、检测部件等组成，变送器主要由测量和输出单元等组成。

4.2  工作原理

质量流量计利用气相流体在振动管内流动时产生的科里奥利力得到气相流体的质量流量，振动管有多种型式，图1为U型振动管流量计的工作原理图。

图1 U型振动管流量计工作原理图

- 5  通用要求

- 5.1  标志和标识

1）质量流量计的标志和标识必须清晰可辨、牢固可靠。

2）质量流量计上应有明显的安全、操作标识。

5.2  材料

质量流量计与氢气相接触的金属和非金属材料应具有良好的氢相容性，且不应引人杂质，并应符合GB/T 31138的有关规定。

- 5.3  外观及结构

1）质量流量计外观表面不得有起皮、脱落、锈蚀等现象。

2）质量流量计的铭牌、标志应清晰、完整、准确。

3）质量流量计的紧固件应连接牢靠，无松动；插接件应接触良好；连接导线应压接或焊接良好。

4）质量流量计显示的数字、文字及符号应清晰、整齐。

5.4 压力等级

质量流量计的公称工作压力系列值为（单位：MPa）：

0.25、0.4、0.6、1、1.6、2.5、5.0、6.3、10、16、25、32、35、40、50、63、70。

- 5.5 流量范围

质量流量计的流量范围为≤10kg/min，量程比不小于5:1。

- 5.6  最小质量变量

质量流量计的最小质量变量应不大于0.001 kg。

5.7 防爆等级

质量流量计的防爆型式和防爆等级应符合 GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 3836.4、GB 3836.9的有关要求，并应取得防爆合格证。

- 5.8 耐压强度

质量流量计应能承受1.375倍公称工作压力的静态液体压力，保持5min，应不出现永久性变形或破裂现象。

- 5.9 密封性

质量流量计在公称工作压力下保持5min，不允许泄漏现象发生。

5.10 准确度等级

质量流量计在量程比不低于10:1的流量范围内的准确度等级及对应的最大允许误差见表1。

表1准确度等级及对应的最大允许误差

| 准确度等级 | 0.15级 | 0.2级 | 0.25级 | 0.3级 | 0.5级 | 1.0级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差/% | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.50 | ±1.0 |

5.11 重复性

质量流量计的重复性应不超过相应最大允许误差绝对值的1/2。

5.12 环境适应性

- 5.12.1  高温适应性

质量流量计应能承受 55℃的高温贮存环境，恢复常温后通电应能正常显示、操作正常。

- 5.12.2  低温适应性

质量流量计应能承受-40℃的低温贮存环境，恢复常温后通电应能正常显示、操作正常。

- 5.12.3  恒定湿热热适应性

质量流量计应能承受温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）%的湿热贮存环境，恢复后通电应能正常显示、操作正常。

5.12.4 冲击

质量流量计应能承受冲击，冲击后外观和机械部件应无损坏、松动等现象，通电后应能正常显示、操作正常。

- 5.13 电磁兼容性

质量流量计应具有良好的抗电兼容性能，电磁兼容性试验后，质量流量计的显示及操作应正常，不应出现程序紊乱和功能障碍，内存数据不应丢失或变化。

- 5.14 电气安全性能

质量流量计的传感器引出线与外壳之间绝缘电阻应不小于20MΩ，变送器电源线与外壳之间的绝缘电阻应不小于20MΩ。

5.15 外壳防护

具有外壳防护要求的质量流量计，其外壳防护等级应不低于GB/T 4208规定的TP65，并取得由国家认可的机构签发的防护等级证明。

- 5.16  复测计量性能

质量流量计在环境适应性、电磁兼容性和耐运输振动性能试验后的计量性能，应符合5.10的要求，且示值误差变化量的绝对值不超过重复性。

- 6  测试方法

6.1 测试条件

质量流量计测试时环境条件一般应满足：

环境温度：（10～30）℃，测试过程中，环境温度变化应不超过5℃；

相对湿度：35%~85%，测试过程中，相对湿度变化应不超过10%；

大气压力：80 kPa~110 kPa（高海拔时，大气压力下限为60 kPa）；

其它影响量：电源、振动、大气中水汽凝结、气流及磁场等其它影响量不应对测试结果产生影响。

- 6.2  标志和标识检查

采用目视和常规方法检查质量流量计的标志和标识，应符合5.1的要求。

- 6.3 材料检查

采用查看资料的方法检查质量流量计的材料，应符合5.2的要求。

- 6.4 外观及结构检查

采用目视和常规方法检查质量流量计的外观及标识，应符合5.3的要求。

- 6.5 压力等级检查

- 采用查看资料的方法检查质量流量计的压力等级，应符合5.4的要求。

- 6.6 流量范围检查

质量流量计的计量性能试验时，同步检查质量流量计的流量范围，应符合5.5的要求。

- 6.7 最小质量变量检查

质量流量计的计量性能试验时，同步检查质量流量计的最小质量变量，应符合5.6的要求。

- 6.8 防爆等级检查

采用查看资料的方法检查质量流量计的防爆合格证，应符合5.7的要求。

- 6.9 耐压强度试验

质量流量计的耐压强度试验采用液体（一般用水）作为试验介质。操作压力试验机，通入液体试验介质，待质量流量计内空气排出后，关闭排气阀门，逐渐加压至1.375倍公称工作压力，然后关闭进口管路上的阀门，撤除压力试验机后保持5min。质量流量计无永久性变形或破裂现象，应符合5.8的要求。

- 6.10  密封性试验

质量流量计的密封性试验采用空气、氮气、氢气等气体作为试验介质。将气源接入质量流量计进口，在质量流量计公称工作压力下保持5min，采用检漏仪或检漏液检查质量流量计的各部件连接处，无泄漏，应符合5.9的要求。

- 6.11  计量性能试验

- 6.11.1  试验介质

1）计量性能试验采用高压气体作为试验介质。

2）气体的组分、水露点和固体颗粒物的指标不应对试验结果产生显著影响。

- 6.11.2  试验设备

1）质量流量计的计量性能试验采用质量法气体流量标准装置（以下简称质量法装置），质量法装置由主标准器、配套设备、气源系统、数据采集系统及试验管路等组成。

2）质量法装置的扩展不确定度应优于被测质量流量计最大允许误差绝对值的1/3。

3）质量法装置的主标准器及配套设备的技术指标见表2。

表2 质量法装置的主标准器及配套设备的技术指标

| 主标准器 | 设备名称 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 电子天平 | 准确度等级不低于级，其最大称量由加气量、储气容器、管路及支架等总质量确定 |
| 配套设备 | 流量指示仪（或标准表） | 流量范围满足质量流量计校准时最大瞬时流量要求，最大允许误差为±0.5% |
|  | 储气容器 | 总容积应不小于被校质量流量计在最大质量流量下1 min的充装量，同时满足压力容器监管要求 |
|  | 压力仪表 | 压力范围满足质量流量计测试时最大压力要求，准确度等级不低于0.25级 |
|  | 标准砝码 | 不低于F2等级 |

6.11.3 测试项目

质量流量计的计量性能试验项目为示值误差及重复性。质量流量计在R（1）、R（2）两个流量区分别进行测试，每个流量区的试验次数为3次。各流量区对应的测试流量范围和单次测量持续时间见表3。为测试时最大质量流量，为测试时最小质量流量，应大于最小被测量，一般情况下。

表3 各流量区对应的测试流量范围和单次测量持续时间

| 流量区 | 测试流量范围 | 单次测试持续时间 |
| --- | --- | --- |
| R（1） | 50%~ | ≥1 min |
| R（2） | ~50% | ≥1 min |

6.11.4 测试前准备

1）试验人员消除静电。

2）检查质量流量计显示的数字、文字及符号是否清晰、完整。

3）检查质量流量计的铭牌，铭牌内容包括但不限于制造商名称、产品名称、型号规格、出厂编号、流量范围、准确度等级/最大允许误差、压力等级、防爆标识（如需要）等信息。

4）将质量流量计良好接地，通电预热时间应不少于30 min。

- 6.11.5 电子天平核查

1）电子天平放置在坚硬的平面上，位置调至水平，通电预热时间应不少于30 min。

2）根据需要清除储气容器表面的霜或水，将储气容器平稳放置在电子天平上，将电子天平示值归零，使用标准砝码核查电子天平，检验在要求的称量值内，电子天平是否满足技术要求。

6.11.6 测试步骤

图2 质量流量计测试原理图

1）将质量流量计与气源系统以及质量法装置按图2所示连接。

2）关闭质量法装置中的储气容器前端的阀门，开启质量流量计前端的出口阀，试验介质充满整个管路系统。

3）观察质量法装置中压力仪表显示的示值，当显示的压力值达到试验压力时，保持为关闭状态，再关闭质量流量计前端的出口阀。

4）观察压力值，保持此压力5min，用检漏液或泄漏检测仪检查管路系统各连接处，应无泄漏，此时可以判定密封性试验合格。

5）根据需要清除储气容器表面的霜或水，将储气容器平稳放置在电子天平上，再将电子天平示值归零，质量流量计按图2所示连接到质量法装置，选择或调整气源系统的压力范围，使试验管路系统的压力值达到要求的试验压力，再将质量流量计的累积流量值归零。

6）打开储气容器前端的阀门开始给储气容器充气，期间观察标准表或流量指示仪显示的流量示值和压力仪表显示的压力值，当试验时标准表或流量指示仪显示的流量范围达到流量区要求的流量范围时，停止加气，关闭储气容器前端的阀门，然后断开储气容器前端加气枪的连接。

7）计算通过质量流量计的累积质量流量。

8）质量法装置记录电子天平示值，得到加入储气容器的流量标准值。

9）计算质量流量计示值误差E。

10）根据试验需要，排放充入储气容器的气体。

11）按照流量区要求的试验次数，重复以上步骤（5）到（10）。

- 6.11.7 准确度等级

1）流量区3次试验完成后，取3次示值误差的平均值作为该流量区的示值误差，见（1）式；

（1）

式中：——流量区的示值误差，%；

——试验次数，。

2）取各流量区示值误差绝对值最大的示值误差作为质量流量计的示值误差。

3）质量流量计的准确度等级应符合5.10的要求。

- 6.11.8 重复性

1）重复性用公式（2）计算：

（2）

式中：——为流量区中单次试验示值误差的最大值，%；

——为流量区中单次试验示值误差的最小值，%；

——极差系数（当试验次数为3时，=1.69）；

——流量区的测量重复性，%。

2）取各流量区最大的测量重复性作为质量流量计的重复性。

3）质量流量计的重复性应符合5.11的要求。

- 6.12 环境适应性试验

- 6.12.1  高温适应性试验

1）按照GB/T 2423.2规定进行试验，试验温度为55℃，试验持续时间2h，恢复时间2h，试验过程不通电。

2）试验后检查质量流量计的基本功能，应符合5.12.1的要求。

- 6.12.2  低温适应性试验

1）按照GB/T 2423.1规定进行试验，试验温度为-40℃，试验持续时间2h，恢复时间2h，试验过程不通电。

2）试验后检查质量流量计的基本功能，应符合5.12.2的要求。

- 6.12.3  恒定湿热热适应性试验

1）按照GB/T 2423.3规定进行试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）%，试验时长48h。

2）试验后检查质量流量计的基本功能，应符合5.12.3的要求。

6.12.4 冲击

按照GB/T 2423.5规定进行试验，冲击峰值加速度100m/s2 ，脉冲持续时间 16ms，试验后检查质量流量计的基本功能，应符合5.12.4的要求。

6.13  电磁兼容性试验

参照GB/T 31138加氢机的规定进行质量流量计的电磁兼容性试验，试验后检查质量流量计的基本功能，试验结果应符合5.13的要求。

- 6.14 电气安全性能

用兆欧表测量质量流量计的传感器引出线与外壳之间绝缘电阻和变送器电源线与外壳之间的绝缘电阻，应符合5.14的要求。

6.15 外壳防护检查

采用查看资料的方法检查质量流量计的外壳防护，应符合5.15的要求。

- 6.16   复测计量性能

环境适应性、电磁兼容性和耐运输振动性能试验完成后，复测质量流量计的计量性能，应符合5.17的要求。

- 7  检验规则

- 7.1  出厂检验

质量流量计必须经过制造商质量检验部门逐台进行出厂检验，检验合格且签发产品合格证后方可出厂。

- 7.2  检验项目

质量流量计的检验项目见表4。

- 7.3  判定规则

若出厂检验项目全部合格，则判定该质量流量计合格；出厂检验中若出现不合格项，须经返工后再检验，若仍有不合格项，则判定该质量流量计不合格。

表4 质量流量计的检验项目表

| 序号 | 试验项目 |  | 技术要求 |  | 试验方法 |  | 方法类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志和标识 |  | 5.1 |  | 6.2 |  | 检查 |
| 2 | 材料 |  | 5.2 |  | 6.3 |  | 检查 |
| 3 | 外观及结构 |  | 5.3 |  | 6.4 |  | 检查 |
| 4 | 压力等级 |  | 5.4 |  | 6.5 |  | 检查 |
| 5 | 流量范围 |  | 5.5 |  | 6.6 |  | 检查 |
| 6 | 最小质量变量 |  | 5.6 |  | 6.7 |  | 检查 |
| 7 | 防爆等级 |  | 5.7 |  | 6.8 |  | 检查 |
| 8 | 耐压强度 |  | 5.8 |  | 6.9 |  | 试验 |
| 9 | 密封性 |  | 5.9 |  | 6.10 |  | 试验 |
| 10 | 计量性能 |  | 5.10 |  | 6.11 |  | 试验 |
|  |  |  | 5.11 |  |  |  | 试验 |
| 11 | 环境适应性 | 5.12.1 |  | 6.12.1 |  | 试验 |  |
|  |  | 5.12.2 |  | 6.12.2 |  | 试验 |  |
|  |  | 5.12.3 |  | 6.12.3 |  | 试验 |  |
|  |  | 5.12.4 |  | 6.12.4 |  | 试验 |  |
| 12 | 电磁兼容性 | 5.13 |  | 6.13 |  | 试验 |  |
| 13 | 电气安全性能 | 5.14 |  | 6.14 |  | 检查 |  |
| 14 | 外壳防护 | 5.15 |  | 6.15 |  | 试验 |  |
| 15 | 复测计量性能 | 5.16 |  | 6.16 |  | 试验 |  |